输 尿 管 软 镜 技 术 参 数

1.输尿管软镜技术参数：

1.1 视场角≥120°；

1.2 景深：2-50mm；

1.3 分辨率：不低于16.66线对/毫米；

1.4 软镜插入管外径≤8.4FR，先端处外径≤6.8FR，工作管道内径≥3.6FR, 软镜工作长度≥700mm；

1.5 插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥288°，向下弯曲≥288°；

1.6 操作手柄上按键可控制：①图像放大/缩小、②拍照/录像、③白平衡；

1.7 可进行全浸泡清洗消毒，可低温等离子消毒。

2.图像处理器

2.1 具有拍照、录像、图像/影像存储、回放、图像放大/还原、电量显示功能；

2.2 白平衡快速校准功能；

2.3 光源调节：光源亮度≥6级可调，步进均匀；

2.4 支持一键画面冻结功能，便于定点观察病灶；

2.5 图像效果可调节背光亮度、对比度、色调、饱和度、锐度等参数；

2.6 具有USB存储接口，支持外接USB 2.0U盘、USB 3.0U盘等存储设备存储图像及视频；

2.7 支持内窥镜带电热插拔；可选择不同比例（至少3种以上）放大倍数。