呼吸机重点关注

一、无创呼吸机  10台

一、设备性能

1. 压力调节能力：设备应具备30-40cmH2O的压力支持范围，并能灵活调节压力上升时间和吸气流量，以满足不同患者的治疗需求。

2. 漏气补偿功能：无创通气易漏气，设备需具备强大的漏气补偿能力，非刻意漏气量应不超过30 L/min，确保人机同步性。

3. 加温湿化功能：配备加温湿化器，提升患者舒适度。

二、操作与监测

1. 操作界面：设备应具备简单易用的操作界面，且可锁定，防止误操作。

2. 监测与报警功能：具备全面的监测和报警功能，如脱管、漏气、压力异常等报警，同时支持波形显示，为临床提供更多信息。

3. 氧浓度调节：支持21%-100%的氧浓度调节，满足不同患者的氧疗需求。

三、患者舒适性

1. 面罩设计：面罩的密封性和舒适性至关重要，需选择贴合患者面部的面罩，减少压迫感。

2. 噪音水平：低噪音设计可提高患者的使用依从性。

四、安全与合规性

1. 医疗器械注册：选择符合国家三类医疗器械注册的设备，确保安全性和可靠性。

2. 售后服务：优先选择知名品牌，确保完善的售后服务，包括保修、维修和配件更换。

五、其他注意事项

1. 设备尺寸与重量：根据使用场景选择合适的设备尺寸和重量，便于携带和操作。

2. 数据记录功能：具备数据记录和分析功能，便于监测患者治疗效果。

二、 有创呼吸机7台

一、有创通气支持

丰富的通气模式

- 容量控制模式：VCV, VAC

- 压力控制模式：PCV, PAC, PSV/CPAP

- 智能混合模式：如PRVC，它能在保证目标潮气量的同时，以尽可能低的压力进行通气，兼具容控和压控的优点。

- 自主呼吸模式：支持患者的自主呼吸努力。

- 潮气量：2ml-2000ml（婴幼儿模式低至2ml）

- 氧浓度：21%-100%

- 吸气流速/吸气暂停：可自定义设置

二、无创通气性能

1、优异的漏气补偿能力：

2、患者舒适度优化：具备智能的吸气相和呼气相触发调节，以及专为无创设计的模式，

三、高流量氧疗功能

集成式高流量氧疗：经鼻高流量氧疗 功能直接集成在主机内，无需外接单独的HFNC设备。

- 高精度输送：可以提供最高达60 L/min的加温加湿高速气流，

- 精确控制FiO₂（21%-100%），

- 有效冲刷解剖死腔，提供一定的PEEP效应，改善患者的氧合和舒适度。

- 雾化与湿化

四、婴幼儿模式

潮气量低至2ml

五、智能功能‌：

1、自动监测呼吸波形并调节参数。‌‌

2、肺保护工具包：含Stress Index监测和肺复张操作。‌‌

3、脱机辅助：规范化SBT流程

六、先进的监测与报警系统：

1、配备高精度的传感器，提供全面的呼吸力学监测（如气道阻力、肺顺应性、P0.1等），

2、并具备智能报警管理系统，能帮助医护人员快速定位问题，确保患者安全。

3、窒息报警、高/低气道压力报警、低氧报警

七、基本硬件

1、大尺寸触摸屏：操作界面直观，参数设置清晰。

2、一体化湿化器：集成在设备中，温控精准，管理方便。

3、内置大容量电池

4、氧气接口、压力接口、数据接口（串口默认57600bps）

5、内置雾化与湿化

八、售后服务：

1、机器故障响应

2、提供备用机

3、能提供及时的技术支持（如软件升级）

4、维修服务。

5、保修3-5年