ECMO重点关注

1. 离心泵系统

血流量范围： 0.5-7 L/min），支持高流量模式（>5 L/min）。

转速调节精度：±100 rpm内误差，确保流量稳定。

溶血指数：<0.1 g/100 L（国际标准），降低血液损伤风险。

2. 氧合器（膜肺）

氧合效率：FiO₂ 21%-100%可调，氧转运能力（VO₂）>200 mL/min。

跨膜压差：<300 mmHg时氧合效能稳定，寿命>7天（或按临床需求）。

预充量：成人型<400 mL。

3. 监测与报警系统

实时监测参数：血流量、转速、跨膜压、氧饱和度（SvO₂）、温度、气泡检测。

报警灵敏度：气泡检测阈值≤0.02 mL，漏血报警响应时间<3秒。

数据记录与导出：支持连续数据存储（≥72小时）及USB/Wi-Fi传输。

4. 紧急驱动装置

内置备用电池续航≥60分钟，断电自动切换。

手动摇柄紧急驱动功能，确保极端情况持续运转。

5. 抗凝与生物相容性

管路和氧合器表面肝素涂层或生物惰性材料（如聚甲基戊烯PMP）。

全系统血栓风险评分（如ELSO推荐标准）。

6. 感染控制

管路接口无菌设计（如一次性连接器）。

氧合器及管路无菌有效期≥2年。

7. 用户界面设计

触控屏操作，支持多语言（含中文），界面逻辑清晰。

快速启动模式（从开机到就绪时间≤5分钟）。

2. 移动性与集成性

设备重量≤30 kg（含电池），配备滚轮及锁定装置。

支持与呼吸机、监护仪、IABP等设备数据互通（如HL7协议）。

3. 耗材兼容性

支持多品牌耗材（如氧合器、管路）的适配性声明。

耗材更换时间≤15分钟，无需特殊工具。

1. 服务响应

24/7技术支持热线，现场工程师响应时间≤4小时（城市）或≤12小时（偏远地区）。

设备保修期≥3年，核心部件（如离心泵）保修延长选项。

2. 培训与维护

免费提供操作培训（理论+模拟机实操），颁发培训证书。

年度预防性维护计划（PM）及备件库存保障。

3. 耗材供应

承诺耗材（氧合器、管路）长期稳定供应。