内镜中心麻醉机重点关注

一、多功能麻醉机：2台

二、设备用途：成人及小儿病人的全身麻醉，呼吸和麻醉气体监测，麻醉呼吸的管理。

三、系统概述

1.工作条件及基本配件

1.1工作环境，温度：10℃ -40℃，湿度：15%-95%

1.2电源：220V-240V，50/60Hz

1.3后备电池使用时间≥120分钟

1.4 接口要求具备：1 个多功能复用接口、支持网络和软件在线升级功能, 1 个 RS-232C 串行通讯接口，1 个 VGA 接口，2个SB接口等

1.5非待机状态转动关机旋钮，主机具备10秒延迟关机功能，以避免误操作保证病人安全

2.气源

2.1标配氧气、空气两气源

2.2具备氧笑联动系统，保证接入氧气和笑气时氧浓度不低于25%

2.3快速充氧范围25 - 75 l/min

3.流量计

3.1电子流量计，空气范围： 0L/min～15L/min，氧气范围： 0L/min～15L/min

3.2具有辅助流量计，用于辅助吸氧

4.挥发罐

4.1标配一个七氟醚挥发罐，挥发罐和主机同品牌，挥发罐通过CE和FDA认证，具备压力、流速和温度补偿，可选配同品牌地氟醚挥发罐

5.呼吸回路

5.1回路整体可徒手拆卸，一体化回路，无裸露连接管线

5.2回路部件可以耐受134℃高温高压消毒

5.3具有回路整体加温功能，保证回路不受积水影响，保证流量传感器精准及向病人提供温暖气体

5.4标配CO2旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需选择确认，无需关停机械通气，可方便直接更换

5.5呼吸系统泄漏量≤60mL/min

6.呼吸机

6.1气动电控或电动电控呼吸机，全中文操作和显示

6.2提供辅助/控制通气，标配通气模式：VCV、PCV、压力控制容量保证通气（PCV-VG）模式，SIMV（SIMV-VC、SIMV-PC）等模式

6.3 VCV模式下潮气量设置范围：10ml-1500ml

6.4吸气压力设置范围：5-80 cmH2O

6.5支持压力：0，3cmH2O～60cmH2O

6.6电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF，3-30 cmH2O

7.数字和波形监测

7.1彩色触摸屏≥15英寸，可同屏显示≥3通道波形和呼吸环图

7.2标配CO2监测模块

7.3监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、顺应性；氧电池法吸入氧浓度监测