监护仪设备

设备关注要点如下：

一、中心监护系统（中央站1套）

1、中心监护系统1套，包括工作站、查看站等，查看大屏1套、报警管理系统1套；

2、中心监护系统可与目前急诊现有系统进行对接，实现信息互联；

3、中心监护系统参数关注要点；

（1）支持集成病人信息床位数，可根据临床需要做病人管理；

（2）支持远程PC浏览软件，可安装到办公电脑上，查看病人数据；

（3）要求中心监护系统支持查看病人监护仪的实时数据、输注工作站的用药信息、呼吸机上的参数及波形；

4、大屏查看站参数：

（1）屏幕尺寸不低于55英寸；

（2）支持显示抢救室、EICU、病房内所有监护仪参数及波形；

（3）支持查看病人监护仪实时数据、输注工作站用药信息、呼吸机上参数及波形；

5、报警管理系统参数：

（1）支持对来自中心监护系统的报警进行查看，接收和转发；

（2）支持对不同的科室、用户、床位和报警进行配置管理。

二、高端监护仪（11台）

1、基本功能需支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测；

2、模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机模块插槽数≥6个；

3、显示屏：需为触摸屏，分辨率不低于1920×1080像素，不低于8通道显示监护参数；

4、基本功能模块支持升级从监护仪拔出后可作为转运监护仪使用，用于病人的无缝转移；

5、ECG支持3/5导心电监测，可选配6/12导联心电监测；

6、支持配置心肺复苏质量指数或EtCO2监测模块，实现评估人工心肺复苏质量；

7、旁流CO2模块2套、双频指数监测模块1套、CPR传感器1套、心肺复苏质量指数1套、PiCCO模块2套；

8、可具备微创连续血流动力学监测模块，非无创电阻抗法，具有更好的监测准确性，可采用PiCCO或类似技术，实现CCO连续心排量、SVV每搏变异量等血液动力学监测参数，直观观察病人的变化情况；

9、配置供成人、儿童使用袖带、血氧探头等配件；

10、需内置高能锂电池，供电时间不低于2小时。

三、转运监护仪（6台）

1、能够满足成人、小儿、新生儿的监测；

2、显示屏：需为触摸屏，支持穿戴医用防护手套操作；

3、整机重量＜1Kg，具备良好的防尘防水性能，适用医院内外不同临床救治环境；

4、坚固耐用，抗1.2米6面跌落，满足转运过程中的复杂临床救治环境；

5、内置锂电池供电，支持≥5小时的持续监测；

6、转运监护仪支持插入同批次高端监护仪任意模块插槽作为参数模块使用。