呼吸机设备

设备关注要点如下：

一、有创呼吸机（11台）

1、整机要求

（1）通过CFDA（NMPA）国家三类注册认证；

（2）整机为气动电控设计（空、氧双气源）;

（3）支持中央供气和空气压缩机双方式驱动工作。

2、显示要求

（1）显示屏：高分辨率大尺寸彩色电容触摸屏；

（2）具备动态肺视图，能实时图形化动态显示力学参数变化。

（3）具备肺损伤、肺塌陷对应参数柱状图风险提示。

3、呼吸模式及功能

（1）标配模式：容量控制/辅助通气模式V-A/C和容量同步间歇指令通气模式V-SIMV；压力控制/辅助通气模式P-A/C和压力同步间歇指令通气模式P-SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气模式CPAP/PSV、窒息通气模式。

（2）高级模式：压力调节容量控制通气（如AUTOFLOW或PRVC等）、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式（PRVC-SIMV）；双水平气道正压通气模式（如BIPAP或DuoLevel或BiLevel）、气道压力释放通气APRV；容量支持通气VS；自适应分钟通气AMV（或自适应支持通气ASV等以Otis公式患者最小呼吸做功为通气目标的智能通气模式）。

（3）无创通气模式，包含P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、DuoLevel、APRV 和 PSV-S/T等模式。

（4）氧疗模式 ：具备高流速氧疗功能，氧疗流速（≥80L/min）和氧浓度可调，并具有氧疗计时功能。

（5）其他：脱机辅助功能、肺保护功能。

4、参数性能

（1）潮气量范围不低于：20ml—2000ml；

（2）最大峰值流速不低于：150L/min；

（3）PEEP范围不低于：0—50 cmH2O；

（4）呼气触发灵敏度：Auto, 1—85%。

5、信息化功能要求

（1）能够连接中央查看站，便于信息读取及收集；

（2）呼吸机与监护仪信息互联，指导临床决策；

（3）具备VGA扩展显示（非HDMI接口）。

6、其他要求

（1）机器故障，24小时到达现场进行维修；

（2）所用耗材能够在阳光平台采购；

（3）内置大容量电池，续航不低于2小时；

（4）整机保修不低于3年；

（5）能否提供相关技术培训、科研协作。

二、无创呼吸机（4台）

1、整机要求

（1）适用于成人和小儿患者进行通气辅助及呼吸支持；

（2）涡轮供气，最大峰流速不低于260L/min；

（3）整机重量（含电池）不高于15kg；

2、显示要求

（1）显示屏：高分辨率大尺寸彩色电容触摸屏；

（2）屏幕显示：多通道同屏显示波形、监测值。

3、呼吸模式及功能

（1）通气模式：持续气道正压通气模式CPAP、自主通气模式S、时控通气模式T、自主/时控通气模式S/T、压力控制/辅助通气模式P-A/C、容量保证压力支持通气模式VAPS、自主/时控通气+模式S/T+、可升级成比例压力通气模式PPV；

（2）高流速氧疗功能，氧疗最大流速不低于80L/min，氧疗计时功能；

（3）氧疗模式下可实时监测患者血氧和自主呼吸率；

（4）无需外接设备即可支持升级内源性PEEP监测功能；

（5）漏气监测功能；

（6）具备自动漏气补偿功能；

（7）报警功能。

4、参数性能

（1）监测参数包括但不限于：气道压力监测：气道峰压、呼气末正压、潮气量、分钟通气量、分钟泄漏量、呼吸频率、氧浓度等；

（2）持续气道正压CPAP范围不低于：5-25 cmH2O；

（2）潮气量范围不低于：50ml—2000ml；

（3）吸入氧浓度范围调节范围不低于：22—100%；

5、信息化功能要求

（1）能够连接中央查看站，便于信息读取及收集。

6、其他要求

（1）机器故障，24小时到达现场进行维修；

（2）所用耗材能够在阳光平台采购；

（3）内置大容量电池，续航不低于3小时；

（4）整机保修不低于3年。

三、转运呼吸机（1台）

1、整机要求

（1）国家药品监督管理局注册，通过EN1789和YY0600.3转运标准测试；

（2）整机为电动电控设计，涡轮驱动产生空气气源；

（3）整机重量（含电池）不高于6kg；

（4）具有较高的防尘防水性能；

2、显示要求

（1）显示屏：高分辨率大尺寸彩色电容触摸屏；

（2）具备动态肺视图，能实时图形化动态显示力学参数变化。

（3）具备肺损伤、肺塌陷对应参数柱状图风险提示。

3、呼吸模式及功能

（1）标配模式：控制/辅助通气模式A/C和同步间歇指令通气SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气CPAP/PSV、双水平气道正压通气（BIPAP或DuoLevel或BiLevel）、压力调节容量控制通气（AUTOFLOW或PRVC）、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式（PRVC-SIMV）、心肺复苏通气模式（CPRV，CPRmode）；

（2）标配无创通气模式和氧疗模式；

（3）呼吸同步技术，自动调节吸气和呼气触发灵敏度、压力上升时间；

（4）具备自动漏气补偿功能。

4、参数性能

（1）监测参数包括但不限于：氧浓度、分钟通气量、潮气量、气道压力、呼吸频率等；

（2）潮气量范围不低于：20ml—2000ml；

（3）吸入氧浓度范围不低于：22—100%；

（4）呼气末正压范围不低于：0—50 cmH2O；

（5）氧疗流量范围不低于：3—75L/min。

5、信息化功能要求

（1）能够连接中央查看站，便于信息读取及收集；

（2）满足患者转运途中的信息化需求。

6、其他要求

（1）机器故障，24小时到达现场进行维修；

（2）所用耗材能够在阳光平台采购；

（3）内置大容量电池，续航不低于3小时；

（4）整机保修不低于3年。