主动脉内球囊反搏（IABP）设备

设备关注要点如下:

1. 驱动系统与控制模式

控制模式：支持自动/手动模式，自动调节充放气时序的能力。

触发方式：ECG、动脉压力波形、起搏器信号或内源性触发。

响应速度：充气/放气时间（通常要求≤10ms），确保与心搏同步。

2. 便携性与移动性

设备尺寸与重量：主机重量≤15kg，配备转运支架或推车，适应ICU/导管室转运。

抗冲击/抗震能力：符合移动医疗设备标准（如MIL-STD-810G）。

3. 监测与报警系统

实时监测参数：ECG、有创血压（ART）、球囊压力波形、心输出量等。

报警类型：漏气、导管移位、驱动故障、电池低电量、信号丢失等，需具备声光报警及优先级区分。

4. 应急功能

手动操作模式：在系统故障时支持手动充放气操作。

备用电池续航：≥60分钟（满负荷运行），支持转运或停电应急。

5. 人机交互界面

显示屏：≥10英寸触摸屏，支持波形实时显示与参数调整。

6. 服务承诺

保修期：≥3年整机保修，关键部件（如驱动泵）延保选项。

响应时间：24小时内现场技术支持，备机供应条款明确。

7. 耗材成本

球囊导管价格：单次使用耗材成本需透明，对比市场均价。

兼容性：是否开放第三方耗材使用（部分厂商限制专供耗材）。

8.支持人员培训