心电监护仪设备重点关注

一、需求量：2台  预算价：8万元

重点关注：

1. 监测参数：确保设备具备基础功能（如心电、血氧、血压、呼吸、体温等），并根据科室需求考虑是否需要高级功能。

2.精准度：误差率低，抗干扰能力强。

3.屏幕显示：高清彩屏，支持波形和数值同屏显示，可调节亮度及视角。

4.多通道显示，屏幕信息可分别于DSA室内及操作间内分别显示，显示屏幕≥19inch。

5.报警功能：多级可调报警阈值（如心率、血氧、血压异常），声光报警明显，支持远程报警推送（如连接护士站中央监护系统）。

6.操作界面：触屏或按键设计直观，支持多语言，护士可快速上手。

7.数据管理：支持存储历史数据，可导出PDF或对接医院HIS/EMR系统。具备无线传输功能，便于远程监控。

8.耗材成本：电极片、袖带等耗材通用。

9.消毒兼容性：设备表面及配件是否耐受酒精、紫外线等常用消毒方式。

10.售后服务：厂商需提供仪器安装、调试、及时维修、定期校准、现场操作培训，设备故障电话2小时内响应，24小时内到达现场维修，仪器故障维修期间保证提供备用机，保修期时长≥3年。

11.备用电源：突发断电时能否自动切换电池并持续工作。

二、需求量：4台 预算价：30万元

重点关注：

1.心电

导联:通常支持3导、5导、12导联 (ST段分析需12导联)。心律失常分析:具备室早、心动过速、心动过缓、室颤等常见心律失常的自动识别和报警功能。

2.无创血压

测量模式:手动、自动、连续。

3.血氧饱和度

测量范围:通常为0-100%。灌注指数:反映局部组织的灌注情况，是判断信号质量的重要指标。

4.呼吸

测量方式:通常通过心电导联的阻抗法测量(胸廓起伏导致阻抗变化)。

5.有创血压

通道数:可配置1至多个通道(如IBP1, IBP2)。

测量范围:-30至300mmHg。

应用:实时监测动脉压、中心静脉压、肺动脉楔压等。

6.呼气末二氧化碳

测量方式:主流式或旁流式。

参数:EtC02(呼气末二氧化碳分压)、FiC02

(吸入二氧化碳分压)、呼吸频率(来自C02波形)。

7.血流动力学监测

有创心输出量:通过Picco和/或Swan-Ganz 漂浮导管进行热稀释法测量。

8.脑功能监测(如BIS)

监测脑电双频指数，用于评估镇痛镇静深度。

9.经皮脑氧监测

10.模块化热插拔(4-6 模块同时应用)

心电监护小屏幕模块(转运方便)，呼末二氧化碳模块，Picco模块，BIS 模块，经皮脑氧监测模块。

11.提供中央监护系统(与现有大部分心电监护仪兼容)

12.大屏幕电池续航

13.售后服务:（1）、机器故障响应（2）、维修服务。（3）、保修3-5年

三、需求量：9台，预算价：15.2万元

重点关注：

（一）、该设备应满足以下性能:

1.>10英寸彩色液晶触摸屏，分辨率>1280*800,>8通道波形显示，支持多点触摸操作，显示屏亮度根据环境光强度自动调节，提供说明书或检验报告证明。触屏或按键设计直观，支持多语言，护士可快速上手。

2.内置锂电池，锂电池支持监护仪工作时间>4小时;可选配高容量电池工作时间>6小时。

3.支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备。

4.监测参数:确保设备具备基础功能(如心电、血氧、血压、呼吸体温等)，并根据科室需求考虑是否需要高级功能。

5.报警功能:支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品使用说明书提供报警限自动设置规则。支持远程报警推送(如连接护士站中央监护系统)。

6.数据管理:支持存储历史数据，可导出PDF或对接医院 HIS/EMR系统。具备无线传输功能，便于远程监控。事件回顾时能够提供报警事件列表。能够根据时间、报警优先级、报警类型和参数组对事件进行筛选。

7.耗材成本:电极片、袖带等耗材通用。支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。

8.消毒兼容性:设备表面及配件耐受酒精、紫外线等常用消毒方式。

（二）、其他要求

厂家专职工程师到医院现场，负责仪器安装、调试、及时维修、定期校准、现场操作培训，设备故障电话2小时内响应，24小时内到达现场维修，仪器故障维修期间保证提供备用机，原厂整体质保>3年。备用电源:突发断电时能自动切换电池并持续工作。