血液透析滤过机设备重点关注

一、总体要求

设备必须在满足基础血液透析（HD）所有安全与性能标准的前提下，具备卓越的在线血液透析滤过（HDF）治疗能力。

二、 核心关注要点（技术规格与性能）

1. HDF核心性能（重点关注）

· 置换液生成与输注方式：

· 明确设备采用的HDF技术类型：前稀释、后稀释、前后混合稀释，并支持模式间的便捷切换与组合。

· 置换液质量： 必须采用标准（细菌内毒素<0.25 EU/mL，细菌数<100 CFU/mL），并提供在线置换液细菌内毒素监测或等效安全保证机制（如双联机、持续监测等）。

· 置换液平衡系统： 必须具备独立的、高精度的置换液平衡系统（与透析液平衡系统分离），置换液平衡误差应 ≤ ±1%。系统需具备超滤与反超滤的精确补偿能力。

· 置换液流量范围与精度： 置换液流量可调范围应满足大剂量HDF治疗需求（如 0-180 mL/min 或更高），调节精度高，运行稳定。

2. 透析液与超滤控制系统

· 超滤控制精度： 在HDF模式下，综合超滤（净脱水量）控制精度必须同样保持 ≤ ±1% 的高标准。需说明在置换液大流量输注时如何保证整体容量的精确平衡。

· 透析液配方管理： 支持灵活的个性化透析处方，包括可独立调节的钠、钾、钙、镁、碳酸氢根等离子浓度曲线。

3. 安全监控系统（强化要求）

· 血液监侧模块： 同血液透析机，需具备高灵敏度非接触式空气探测器、持续压力监测、漏血检测等。

· 液体质量安全监控：

· 双电导度监测： 对透析液和置换液（或A/B液）电导度进行独立、实时监测。

· 温度监测： 对进入透析器/滤器的透析液和置换液温度进行监控。

· 漏血监测： 灵敏度高，能有效区分漏血与气泡干扰。

· HDF特有报警： 必须包括置换液平衡偏差报警、置换液质量/安全监测报警、置换液流量异常报警等。

· 消毒与清洗程序：

· 必须具备针对HDF液路（包括置换液生成和输注路径）的完整热化学消毒程序。

· 明确消毒有效性验证方法（如温度-时间监测），确保无消毒液残留风险。

· 在线监测：具备在线4大监测（在线清除率监测、血容量监测、血压监测、血温监测）中至少3项。

4. 抗凝与辅助功能

· 肝素泵： 高精度持续注射泵，支持剂量曲线设定。

· 血气分析接口（可选但建议）： 支持治疗中实时或定期血气监测，并能根据结果自动调整处方（如枸橼酸抗凝计算）。

5. 人机交互与数据管理

· 操作界面： 大尺寸彩色屏，治疗参数（血流速、透析液流速、置换液流速、累计超滤量、累计对流交换量）同屏清晰显示。治疗模式（HD/HDF/HP等）切换直观。

· 治疗导航： 提供图形化、向导式治疗设置流程，简化护士操作。

· 数据集成与联通：

· 内置大容量存储，记录完整治疗数据与事件日志。

· 标准配置数据接口（如RJ45网口、USB），支持与医院血液透析信息管理系统（HDMIS） 无缝对接，实现治疗参数自动上传、电子病历生成、质量指标分析。

- 配备B粉架。