肌电图诱发电位仪重点关注

一、场地要求

1、远离电动设备，高频电辐源射如放射科，理疗科以及使用大电流地方如计算机机房等。远离人群、保持安静。

2、应建立隔声室或消声室达到几乎完全隔音，用于测听力阈值。

3、应有良好的照明条件，并能调节控制。要一定的遮光设备，如窗帘要两层:一层遮光，一层普通，用作视觉诱发电位检测。

4、应有良好的通风以及合适的温度和湿度，以免受检者焦躁或寒战。须安装一台独立冷暖空调机及除湿器，保持空气干燥。

5、肌电图室应宽敞，使工作人员较容易的接触病人和仪器，如有条件的情况下应分为两间，一间作为仪器的操作及病人的检测，另一间分析、整理和储存资料及发报告等。

6、需要良好的地线埋设,当仪器外皮或金属框架的泄漏电流超出 50UA时，须通过导线导入大地，以减少交流干扰及保障人员与设备的安全。

二、肌电图设备要求

硬件技术要求

1、仪器符合YY0505-2012医用电气设备第1-2部分;安全通用要求-并列标准;电磁兼容-要求和实验标准要求(提供食品药品监督局出具的检验报告)

2、系统工作站:具有处理软件功能;中央处理器:工控主机，主频>1.7GHz处理器内存:>2G、硬盘:>320G、标准接口、显示器:>23.8液晶，打印机:黑白激光;配稳压隔离电源。

三、软件功能和要求

1、肌电图软件包:干扰相、运动单位电位、静息电位、单纤维、同步电位。

2、神经传导速度软件包:感觉神经传导速度、运动神经传导速度、F波、H反射、重复电刺激、运动单位数目估计、瞬目反射、交感皮肤反应。

3、听觉脑干诱发电位软件包:听觉脑干诱发、多道听觉诱发。

4、体感诱发电位软件包:上肢诱发电位、下肢诱发电位、脊髓诱发电位、阴部诱发。

5、视觉诱发电位软件包:常规棋盘格视觉诱发、LED闪光诱发。

四、人员资质及技术力量配置情况

1、使用人员技术水平:该仪器的操作严格，技术性和实践性都强，其结果的准确与否直接与正规、严谨的操作和过硬的技术有关,所以，要求操作该仪器的医生在使用前要进行至少3个月的操作培训和临床培训，并取得培训合格证书。

2、如科室人员配置充裕，可另行安排人员外出进修学习。

3、建立肌电图工作制度、设定肌电图检查申请单、报告单规格。