徐州市中医院康复医学科

购买骨质疏松治疗仪重点关注

一、设备最高限价9万元

二、配置要求：

设备采用低频脉冲电磁场原理，用于原发性骨质疏松症辅助治疗，缓解骨痛、改善骨代谢；可实现全身立体治疗+局部强化治疗。整机一体化治疗床+移动环形治疗器，微电脑系统控制，运行稳定、电磁安全性高。投标须提供二类医疗器械注册证、医疗器械生产许可证。

三、主体结构参数

1、治疗模式：可同时开展全身治疗与脊柱等局部的强化治疗；

2、脉冲磁场参数

①工作频率：1Hz～100Hz连续可调，调节步长1Hz；

②磁场磁感应强度：0.5mT～4mT连续可调；

③具备频率自动扫描、强度自动扫描输出模式，避免人体磁场适应钝化；

④输出波形：支持多种仿生脉冲波形；

3、电磁安全指标

床体外侧面50cm处，漏磁强度≤0.5mT，避免干扰病房监护、起搏器等医用设备，符合医用电磁兼容YY0505标准。

4、治疗定时系统

治疗时间：1～99分钟可调，调节步长1分钟；倒计时显示，治疗结束自动停机、声光提示；定时误差≤±5%。

5、操作控制系统

配置彩色触控操作终端；内置标准化治疗处方程序：绝经后骨质疏松、老年性骨质疏松、颈腰椎、股骨头、四肢骨损伤等预设方案。