徐州市中医院康复医学科

购买红外热像检测设备重点关注

一、设备最高限价9.5万元

二、配置要求：

设备为医用红外热成像诊断系统，非制冷焦平面红外探测，无辐射、非接触采集人体红外热辐射图像，用于疼痛评估、软组织损伤、循环障碍、骨关节疾病、中医体质辨证辅助诊断。整套包含红外摄像主机、电动云台支架、医用分析软件、工作站、配套采集舱（选配）。投标须提供有效二类医疗器械注册证、生产许可证，符合YY/T1892医用红外热像仪行业标准。

三、主体结构参数

1. 探测器：非制冷氧化钒(VOx)焦平面探测器，324×256像素

2. 覆盖人体红外辐射区间

3. 热灵敏度 NETD：≤0.05℃（50mK）

4. 测温指标

- 人体测温区间：30℃～42℃

- 测温准确度：≤±0.4℃

- 温度显示分辨率：0.01℃

5. 光学红外镜头，大光圈；电动连续调焦，支持多倍数数码变焦

6. 实时成像

7. 适配全身人体拍摄

8. 实时校正，抑制环境温度漂移

9. 配备软件控制俯仰、水平转动

10. 配备数据传输

四、医用分析软件功能

1. 测温工具：点测温、线段、矩形、圆形、多边形任意区域测温，自动显示最高温、最低温、平均温、区域温差；

2. 图像对比：支持同一患者多次复查图像同屏对照，用于治疗前后疗效评估；

3. 多套伪彩调色方案，支持窗宽、窗位手动调节、图像增强；

4. 患者数据库：信息建档、图像长期存储、检索、备份；

5. 内置康复科、疼痛科、中医科标准化报告模板，报告支持PDF导出；

6. 标准化体位拍摄提示，适配全身、脊柱、四肢局部检测。