徐州市中医院康复医学科

购买体外震动排痰器重点关注

一、设备最高限价0.6万元

二、配置要求：

设备采用物理定向叩击原理，通过振动头输出垂直叩击力+水平定向推力，松动气道黏稠分泌物，辅助痰液引流排出；适用于呼吸科、康复医学科、ICU、老年病科、术后卧床患者气道清理。整机移动式设计，运行稳定、噪音低，具备完善安全防护。

三、核心技术参数

1. 振动频率：10～60Hz连续可调，调节步长≤1Hz，数字实时显示；具备闭环控速功能，负载下频率无明显衰减。

2. 定时设置：治疗时间1～60分钟可调，步长1分钟，到达设定时间自动停机。

3. 动力主机：直流驱动电机，运行平稳；主机配套静音移动台车，带配件置物托盘、万向静音脚轮，具备刹车装置。

4. 传动软轴：高强度柔性减震软轴，抗疲劳、不易断裂；振动手柄可360°自由旋转，适应多体位治疗。

5.叩击治疗头配置：标配多种规格治疗头，包含大号圆形海绵头、小号圆形头、扁平治疗头、锥体深部治疗头等；满足成人、儿童、消瘦、肥胖患者及背部、腋下、肋间隙不同部位治疗。

6. 工作模式：持续振动模式、间歇振荡模式可选，可根据痰液黏稠度切换。

7. 安全保护：具备过载保护、过热自动停机保护；异常负载自动降功率。

8. 噪声指标：正常工作噪音≤65dB(A)，适合病房环境持续使用。

9. 电气安全：医用I类B型设备，电源AC220V 50Hz；符合YY0505医用电气设备电磁兼容标准，可与监护仪、呼吸机同病房使用，无电磁干扰。

10. 操作面板：全中文显示界面，清晰显示频率、剩余治疗时间，按键操作简单。