徐州市中医院康复医学科

购买五官超短波治疗仪重点关注

一、设备最高限价0.6万元

二、配置要求：

整机台式结构，配备万向柔性治疗臂，操作灵活；具备多重电气安全防护，运行稳定，适合门诊、病房长期连续使用。

三、核心技术参数

1. 供电电源：AC220V±10%，50Hz；医用I类BF型设备，符合医用电气安全标准。

2. 工作频率：27.12MHz/40.68MHz，频率允许偏差≤±0.6%

3. 额定最大输出功率：50W，输出功率误差±20%；具备多档位强度调节，可实现无热量、微热量、温热量多档治疗剂量选择。

4. 输出模式：连续波输出；配备谐振调谐装置，实现回路匹配，保证电场输出稳定。

5. 治疗定时：设有多档定时，时间误差≤±10%；倒计时结束自动切断输出，声光提示治疗完成。

6. 安全保护功能：具备输出先回零保护，开机输出强度自动归零，防止开机瞬间能量冲击；内置过流、过热保护装置，异常状态自动停机。

7. 工作连续性：支持连续工作不少于4小时；连续工作30分钟，输出功率波动≤±10%。

8. 操作显示：光柱/数字直观显示输出强度，面板操作简洁清晰。

9. 治疗支撑结构：配置不少于2根万向金属柔性软管治疗臂，可多角度任意定位电极，适配耳部、鼻腔、咽喉、颞颌关节等五官狭小部位治疗。

9.  标配圆形电容电极大、中、小号各一对，适配不同五官病灶。