徐州市中医院康复医学科

购买艾灸床设备重点关注

设备最高限价1万元

二、设备具体参数

1、灸疗床承重≥150kg

2、灸疗床排风量≥220m³/h

3、操作便捷：触摸屏+控制器操作二合一操作；患者可操控控制器自行实时调整相关参数

4、可视化参数：信息同步传输，灸疗时间，温度，整体进程数据均可显示在液晶屏上，使病人所有数据可视化

5、紧急停止：灸疗舱内设置紧急开舱按钮，如遇突发故障，患者可自行按下按钮自行脱离舱体

6、阻燃床面：额外防止火星溅射病人，阻断病人与燃烧灸材直接接触的任何可能

7、智能点火

8、灵活调温

9、治疗时间：灸疗治疗时间可调